R值计算

- 前置级共模增益测试

共模增益测量：

• 信号源设定：1KHz,2Vp-p

• 两个输入端连接在一起，接信号源输出；屏蔽端接信号源地线。

• 测量前置放大器输出信号幅度

• 计算共模增益

| 信号源(V) | 输出信号（mV） | 共模增益 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 14.2 | 0.0071 |

- 前置级差模增益测试

差模增益测量：

• 信号源设定：1KHz,100mVp-p

• 一个输入与屏蔽端短接，连接信号源地线；另一输入端接信号源输出。

• 测量前置放大器输出信号幅度

• 计算差模增益，计算共模抑制比

| 信号源（mV） | 输出信号（V） | 差模增益 | 共模抑制比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1.16 | 11.6 | 1633.8 |

- 滤波器低通测试

低通测量：

• 信号源设定：保持幅度50mVp-p，改变频率从20Hz~140Hz，步进20Hz。

• 示波器接低通滤波器输出

• 分别测量在以上频率，滤波器输出的信号幅度，并记录。

• 计算各频率点的增益，画出波特图

| 频率（Hz） | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出信号幅度（V） | 1.380 | 1.360 | 1.260 | 1.060 | 0.800 | 0.520 | 0.352 |
| 信号增益（dB） | 28.818 | 28.691 | 28.028 | 26.527 | 24.082 | 20.341 | 16.951 |

- 滤波器高通测试

高通测量：

• 信号源设定：保持幅度50mVp-p，改变频率80mHz~20mHz，步进20mHz。

• 示波器接高通通滤波器输出，注意示波器设为DC方式！

• 分别测量在以上频率，滤波器输出的信号幅度，并记录。

• 计算各频率点的增益，画出波特图

| 频率（mHz） | 80 | 60 | 40 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出信号幅度（V） | 4.80 | 4.64 | 3.96 | 0.736 |
| 信号增益（dB） | 39.65 | 39.35 | 37.97 | 23.36 |

- 滤波器限波测试

陷波器测量：

• 信号源设定：保持幅度50mVp-p，改变频率40Hz~60Hz，步进1Hz。

• 示波器接高通通滤波器输出

• 观察在以上频率，陷波器输出的信号幅度，并记录出现最大值和最小值时的频率和幅度。

• 计算最大衰减，用dB表示。

| 频率（Hz） | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出信号幅度（V） | 3.48 | 3.32 | 3.11 | 3.00 | 2.76 | 2.48 | 2.20 | 1.88 | 1.56 | 1.20 | 0.784 |
| 频率（Hz） | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 输出信号幅度（V） | 0.484 | 0.396 | 0.56 | 0.84 | 1.11 | 1.37 | 1.60 | 1.84 | 2.02 | 2.20 |

信号幅度最大值：40Hz，3.48V

信号幅度最小值：52Hz，0.396V

最大衰减：-18.88dB

- 总体放大测试

• 信号源设定：保持幅度10mVp-p，改变频率从20Hz~140Hz，步进10Hz。

• 示波器接末级放大器输出

• 观察幅度变化情况，画出变化趋势草图。

• 记录80Hz时的输出电压幅度，计算系统的总增益。

| 频率（Hz） | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出信号幅度（V） | 2.76 | 2.68 | 2.40 | 1.32 | 0.94 | 1.82 | 1.94 | 1.78 | 1.62 | 1.35 | 1.13 | 0.940 | 0.780 |

频率为80Hz时，输出信号为1.94V，系统总增益为45.76dB

- 心电模拟信号测试

• 打开心电信号发生器电源，输出设为心电信号模式

• 将信号发生器的RA(右手)、LA(左手)、RL（右脚）端口分别与实验板输入连接

• 观察并记录心电波形

• 调节心电波形心率范围60~120bpm，观察波形是否正确

• 将左右手导联交换，观察波形的变化

8、人体心电图测试

• 将导联连接到实验板

• 将两个输入分别连接左右手手腕（注意与左右输入对应），连接右脚驱动导联

• 实验板输出连接示波器，调出心电波形观察并记录

• 将左右手导联交换，观察波形的变化